莆田市产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1009.01.2023

定配眼镜

莆田市市场监督管理局

定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1009.01.2023

1 适用范围

本细则适用于单光和多焦点定配眼镜（以下简称定配眼镜）产品市级监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。本细则不适用于驾驶用途眼镜。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2产品分类

按镜片材料分可分为玻璃镜片定配眼镜、树脂镜片定配眼镜和其它（如水晶等）定配眼镜；

按架型可分为全框架定配眼镜、半框架定配眼镜、无框架定配眼镜。

按镜片屈光性分为单光和多焦点定配眼镜。

3 术语和定义

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据定配眼镜行业的实际情况，生产企业规模以定配眼镜年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1（如果是连锁企业，应统计区域销售额）。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥2000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

5  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 10810.1  眼镜镜片  第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3  眼镜镜片及相关眼镜产品  第3部分:透射比规范及测量方法

GB 13511.1  配装眼镜  第1部分：单光和多焦点

GB/T 14214  眼镜架  通用要求和试验方法

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6 抽样要求

6.1 抽样型号或规格

定配眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品，优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。样品的光度范围一般为：±（3.75～8.00）DS/±（0.00～2.00）DC；眼镜镜片可为玻璃片、树脂片或其他材质镜片。

6.2 抽样方法、基数及数量

在企业的加工中心或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。

抽样基数应不少于抽样数量，每个受检企业抽取样品1批，抽样数量为1副。当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的包含柱镜的处方单，由抽样人员下达处方单，受检企业加工人员依据“处方定配单”现场制作定配眼镜。

6.3 样品处置

6.3.1 为确保样品的完好有效，每一副定配眼镜应附有包含加工制作参数的单据等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

6.3.2 应当对检验样品进行签封。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的定配眼镜产品销售总额，以万元计。若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明;

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的定配眼镜产品。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类（见表2）

表2  单光和多焦点定配眼镜检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检 验 项 目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 可见光透射比 | GB 10810.3 5.2 | 强制性 | GB 10810.3 | ● |  |
| 2 | 左右镜片光透射比相对偏差 |  | 强制性 | GB 10810.3 |  | ● |
| 3 | 紫外光透射比 (当样品明示为远用镜时) |  | 强制性 | GB 10810.3 | ● |  |
| 4 | 球镜顶焦度 | GB 13511.1 5.2 | 强制性 | GB10810.1 | ● |  |
| 5 | 柱镜顶焦度 | GB 13511.1 5.2 | 强制性 | GB10810.1 | ● |  |
| 6 | 柱镜轴位 | GB 13511.1 5.6.4 | 强制性 | GB 13511.1 | ● |  |
| 7 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1 5.6.1 | 强制性 | GB 13511.1 | ● |  |
| 8 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1 5.6.3 | 强制性 | GB 13511.1 | ● |  |
| 9 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1 5.6.2 | 强制性 | GB 13511.1 | ● |  |
| 10 | 装配质量 | GB 13511.1 5.8 | 强制性 | GB 13511.1 |  | ● |
| 备注 | 1）A类为极重要质量项目，B类为重要质量项目。 2）定配眼镜当所用镜片有染色时，透射比应符合GB10810.3第5.3款要求；使用光致变色镜片时应符合GB 10810.3第5.5款要求；当定配眼镜明示适合驾驶用镜时，应符合GB 10810.3第5.4款要求。 3)当处方中包含本表中未列参数，这些参数也应符合GB13511.1要求。 |  |  |  |  |  |

7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求进行判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.2 检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单有无破损、样品是否完好，样品与抽样单的记录是否相符，作好相应记录。

7.2.3 当检验项目需要拆卸镜片时，应先完成其他性能的检测。

8 判定原则

1.检验项目全部合格，判定为被抽查样品合格；检验结论为：经抽样检验，所检项目符合XXX标准要求，依据PTSJDC-1009.01.2023《定配眼镜产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

2.检验项目中出现一项及以上A类或B类不合格，判定为被抽查样品不合格；检验结论为：经抽样检验，XXX检验项目不符合XXX标准要求，依据PTSJDC-1009.01.2023《定配眼镜产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

3.当产品存在三项及以上A类项目、或A类和B类不合格合计四项以上、或表2和表3中A类项目中任何一项或多项出现偏差值大于标准允许值的一倍以上时，判定为被抽查样品严重不合格。检验结论为：经抽样检验，XXX项目不符合XXX标准要求，依据PTSJDC-1009.01.2023 《定配眼镜产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况。