莆田市定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

PTSJDC-1009.01.2024
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1副作为检验样品。

2 检验依据

表1  单光和多焦点定配眼镜检验项目及重要程度分类

	序号
	检 验 项 目
	检验依据
	检测方法
	重要程度类别

	1
	可见光透射比
	可见光透射比τV
(380nm～780nm)
	GB 10810.3-2006
	GB 10810.3-2006
	A

	
	
	左右镜片光透射比相对偏差(380nm～780nm)
	
	GB 10810.3-2006
	A

	
	紫外光透射性能(当样品明示为远用镜时)
	紫外光透射比τSUVA
(315nm～380nm)
	
	GB 10810.3-2006
	B

	
	
	紫外光透射比τSUVB
(280nm～315nm)
	
	GB 10810.3-2006
	A

	2
	球镜顶焦度偏差
（主子午面一）
	GB 10810.1-2005
	GB 10810.1-2005
	A

	3
	球镜顶焦度偏差
（主子午面二）
	GB 10810.1-2005
	GB 10810.1-2005
	A

	4
	柱镜顶焦度偏差
	GB 10810.1-2005
	GB 10810.1-2005
	A

	5
	柱镜轴位方向偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011
	A

	6
	光学中心水平距离偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011
	A

	7
	光学中心垂直互差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011
	A

	8
	光学中心单侧水平偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011
	A

	9
	装配质量
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011
	A

	备注
	A类为极重要质量项目，B类为重要质量项目。

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。


    执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
    凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10810.1  眼镜镜片  第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3  眼镜镜片及相关眼镜产品  第3部分:透射比规范及测量方法

GB 13511.1  配装眼镜  第1部分：单光和多焦点

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
检验项目全部合格，判定为被抽查样品合格；检验项目中出现一项及以上A类或B类不合格，判定为被抽查样品不合格；当产品存在三项及以上A类项目、或A类和B类不合格合计四项以上、或A类项目中任何一项或多项出现偏差值大于标准允许值的一倍以上时，判定为被抽查样品严重不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。 
